# ПРОТОКОЛ №  20

# Рассмотрения и оценки котировочных заявок на закупку

# коагулятора 200 Вт

# г. Брянск										15.08.2012г.

# 1. Заказчик: ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»

| Способ закупки | Запрос ценовых котировок |
| --- | --- |
| Наименование предмета закупки | Закупка коагулятора 200 Вт, согласно прилагаемым техническим характеристикам. |
| Общие требования к поставщику | Подача предложений по поставке оборудования производится по адресу: 241050 г. Брянск, ул.Фокина, д.8, каб.118. Заявки принимаются в письменной форме или в форме электронного документа. Заявка должна содержать: 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты; 2) идентификационный номер налогоплательщика; 3) наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ и услуг; 4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах: стоимость оборудования, расходы на перевозку, выполнение погрузочно- разгрузочных работ, сборку, монтаж оборудования, обучение медицинского персонала на рабочем месте, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатаци. 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков Срок поставки товара: поставка товара производится в срок до 30 ноября 2012 года Сроки и условия оплаты поставки товара: оплата поставляемого товара производится в течение 1 полугодия 2013 года Срок подписания договора: в течение 7 рабочих дней с момента проведения оценки представленных заявок |
| Начальная цена договора | 760000 рублей 00 копеек |

2. Состав единой комиссии

Председатель комиссии:

Кашеварова С.И. – заместитель главного врача по ОМР;

Члены комиссии:

Порунова Е.В. – заместитель главного врача по ЭВ, с правом ведения протокола;

Соловьева А.А. -  главный бухгалтер;

Артемов О.Г. – заместитель главного врача по АХЧ;

Саворенко Т.Т. – главная медсестра

Присутствовали

Председатель комиссии:

Кашеварова С.И. – заместитель главного врача по ОМР;

Члены комиссии:

Порунова Е.В. – заместитель главного врача по ЭВ, с правом ведения протокола;

Соловьева А.А. -  главный бухгалтер;

Артемов О.Г. – заместитель главного врача по АХЧ;

Саворенко Т.Т. – главная медсестра

3. На момент проведения заседания комиссии не подано ни одной заявки на участие в проведении запроса котировок по закупке коагулятора 200Вт для нужд ГАУЗ «БОЦПСР»

4. В соответствии с п.8.2.4. Положения о закупках ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»  запрос котировок признается не состоявшимся.

Председатель комиссии:

Кашеварова С.И.

Члены комиссии:

Порунова Е.В.

Соловьева А.А.

Артемов О.Г.

Саворенко Т.Т.

|  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  |
| Коагулятор 200 Вт. |
| Номер | Описание требований | Кол-во | Параметр | Соответствие |
| 1 | Биполярный ВЧ шнур с банановым переходником 2 х 4 мм для коагулятора , | 1 | Наличие |  |
| 1.1 | длина см |  | Не менее 300 см |  |
| 2 | Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов , | 1 | Наличие |  |
| 2.1 | длина см |  | Не менее 300 см |  |
| 3 | Высокочастотный электрохирургический аппарат, для моно и биполярных режимов коагуляции, резания, | 1 | Наличие |  |
| 3.1 | - встроенный сенсорный цветной монитор |  | Наличие |  |
| 3.2 | - наличие русифицированного меню |  | Наличие |  |
| 3.3 | - наличие автоматической системы безопасности , отключающей коагулятор при превыщении параметров безопасности , одновременно с предупреждающими оптическим и звуковым сигналами |  | Наличие |  |
| 3.4 | - автоматический контроль выходного напряжения, |  | Наличие |  |
| 3.5 | - режим импульсной модуляции выходного напряжения, |  | Наличие |  |
| 3.6 | - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров, |  | Наличие |  |
| 3.7 | - режим контроля нейтрального электрода, |  | Наличие |  |
| 3.8 | - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки |  | Наличие |  |
| 3.9 | - наличие программы автостарт , автостоп |  | Наличие |  |
| 3.10 | - потребляемая мощность при макс ВЧ-мощности |  | не более: 920ВА |  |
| 3.11 | - номинальная частота резание монополярное кГц |  | не менее: 330 кГц |  |
| 3.12 | - номинальная частота коагуляция биполярная кГц |  | не менее: 330 кГц |  |
| 3.13 | - номинальная частота мягкая коагуляция монополярная кГц |  | не менее: 330 кГц |  |
| 3.14 | - форсированная коагуляция монополярная мГц |  | не менее: 350 кГц |  |
| 3.15 | - ВЧ номинальная мощность резание монополярное Вт |  | не менее: 220 Вт при 500 Ом |  |
| 3.16 | - ВЧ номинальная мощность коагуляция биполярная Вт |  | не менее:120 Вт при 120 Ом |  |
| 3.17 | - ВЧ номинальная мощность мягкая коагуляция монополярная Вт |  | не менее: 120 Вт при 125 Ом |  |
| 3.18 | - ВЧ номинальная мощность форсированная коагуляция |  | не менее:120 Вт при 350 Ом |  |
| 3.19 | - выбор эффекта для качества резания , количество уровней |  | не менее: 8-и эффектов |  |
| 3.20 | - выбор эффекта для качества коагуляции , количество уровней |  | Не менее : 8-и эффектов |  |
| 3.21 | - постоянство значений 8-и эффектов коагуляции регулируется автоматически |  | Наличие |  |
| 3.22 | - диапазон регулировки мощности резания монополярное , ступенчато по 1 Вт, |  | не менее:1 - 220 Вт |  |
| 3.23 | - диапазон регулировки мощности коагуляции биполярной , ступенчато с шагом 1 Вт |  | не менее:1- 120 Вт |  |
| 3.24 | - диапазон регулировки мощности коагуляции монополярной , шаг регулировки 1 Вт |  | не менее: 1 -120 Вт |  |
| 3.25 | - рабочая температура, диапазон °С |  | не менее:10 ° С до 4 0 °С |  |
| 3.26 | - габариты мм |  | не более: 410х165х385 мм |  |
| 3.27 | - вес кг |  | не более: 10.0 кг |  |
| 3.28 | - макс наппряжение резания монополярное В |  | не менее: 740 В |  |
| 3.29 | - макс. напряжение коагуляции мягкой монополярной В |  | не менее: 190 В |  |
| 3.30 | - макс. напряжение коагуляция стандартная В |  | не менее: 190 В |  |
| 3.31 | - макс напряжение коагуляция форсированная В |  | Не менее 1800 В |  |
| 3.32 | - макс. напряжение коагуляция биполярная В |  | не менее:190 В |  |
| 3.33 | - возможность исходной установки фронтальной панели |  | Наличие |  |
| 3.34 | - возможность вызова записанных сообщений о неисправностях |  | не менее: 30 |  |
| 3.35 | - возможность изменения интенсивности семисегментного индикатора |  | Наличие |  |
| 3.36 | - возможность проверки индикаторов фронтальной панели |  | Наличие |  |
| 3.37 | - возможность контроля версии программного обеспечения |  | Наличие |  |
| 3.38 | - возможность программирования времени задержки включения автостарт |  | Наличие |  |
| 3.39 | - возможность контроля типа нейтрального электрода |  | Наличие |  |
| 3.40 | - возможность установки холостого хода при форсированной коагуляции |  | Наличие |  |
| 3.41 | - возможность изменения установки продолжительности ВЧ включения |  | Наличие |  |
| 3.42 | - соответствие стандарту IEC 60601-1 |  | Наличие |  |
| 3.43 | в комплекте: - силовой блок - сетевой кабель - переходник для монополярного выхода, 4/5 мм |  | Наличие |  |
| 4 | Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором, для соединения необходим соединительный шнур | 1 | Наличие |  |
| 4.1 | контактная поверхность кв.см , |  | Не менее 500 кв см |  |
| 5 | Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов | 1 | Наличие |  |
| 5.1 | длина, см |  | Не менее 300 см |  |
| 6 | Монополярный ВЧ шнур для аппаратов | 1 | Наличие |  |
| 6.1 | с штеккером мм |  | Не менее 5 мм |  |
| 6.2 | длина см |  | Не менее 300 см |  |
| 7 | Двойная педаль для HF коагулятора | 1 | Наличие |  |
| 8 | Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов , | 1 | Наличие |  |
| 8.1 | длина см |  | Не менее 300 см |  |
| Прочие условия |  |  |  |
| Год выпуска |  | не ранее 2012 года |  |
| Сертификация и регистрация |  | Регистрация в МЗ РФ и наличие сертификатов |  |
| Гарантийное обслуживание |  | не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |
| Инструкция по эксплуатации |  | наличие инструкции на русском языке |  |